TEKNİK ŞARTNAME

| Sıra No | Malzeme/Hizmetin Cinsi | ve Özelliği | Miktarı | Ölçü Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Otoklav (50 L) | Talep edilen cihaz (otoklav), dual-sensing yüksek güvenlikli elektromekanik kilit sistemine sahip, kapak el yardımı ile kolayca açılmalı ilave ayak pedalı gibi mekanizmalara ihtiyacı olmamalıdır. Dijital gösterge ve elektronik kontrollü programlanabilir olmalı ve 3 adet sterilizasyon modu (Katı, sıvı, agar modları) bulunmalıdır. Ayrıca paslanmaz çelik sepetleri cihaz ile birlikte verilmelidir. Tekerlekleri sayesinde laboratuvarlar arası kolayca yeri değiştirebilir olmalı ve aşağıda verilen teknik özelliklere sahip olmalıdır. Ürün Özellikleri: - Kullanılabilir hacim, 50 litre - İç hazne ölçüleri, Ø x H mm 300 x 710 - Dış boyutlar W x D x Y: 540 x 530 x 1040 mm - Sterilizasyon sıcaklık aralığı: 105 °C- 135 °C - Cihaz sıcaklık görüntüleme aralığı: 5 °C- 137 °C - Maksimum işletme basıncı: 2.6 bar - Elektrik gücü: 2.0 kW - Ağırlık: 57 kg - Isınma sıcaklığı: 45° - 60 °C - Agar çözündürme modu sıcaklık aralığı: 60°- 100 °C - Otomatik başlangıç: 1 dakika 7 gün arası ayarlanabilir - Sterilizasyon süresi: 1 ila 250 dakika arası ayarlanabilir - Güç kaynağı: 220 V / 240 V - Güvenlik sistemleri: Elektromekanik emniyet kilidi, emniyet valfi, düşük su kesintisi, Aşırı basınç koruma şalteri, aşırı ısınma koruma şalteri, devre kesici, arıza göstergesi (görsel ve sesli) - İç hazne malzemesi: SUS304 paslanmaz çelik - Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. - Satın alınacak cihaz ile birlikte, bakım-onarım ve kullanma talimatı, devre çalışma izahı verilecektir. - Yüklenici firma tarafından alıcı makamın tespit edeceği personele cihaz ile ilgili kullanım, bakım gibi konularda Türkçe olarak uygulamalı eğitim verilmesi gereklidir. | 1 | adet |