ANTİSİFONLU SHUNT  KİTİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Antisifonlu Shunt Kiti, MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

- Antisifonlu Shunt Kit, beynin lateral ventrikülerinden, kalbin sağ artriumu veya peritoneal boşluğa selebrospinal sıvının shunt edilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmş olmalıdır.

- Antisifonlu Shunt Kiti, tek pakette, bir adet standart çaplı ventriküler kateter, bir adet standart çaplı kardiyak/peritoneal kateter ve bir adet antisifonlu valf içermelidir.

- Antisifonlu Shunt Kit  içerisindeki valf ve kateterler birbirinden ayrı ve birleştirilmemiş olmalıdır.

- Valf, silikon elastomer ve polipropilenden imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir ve metal olmamalıdır.

- Valfteki antisifon odacığı valf gövdesi içinde birleşik olarak bulunmalıdır, ayrı olmamalıdır.

- Valf,  hastanın normal fizyolojik ICP’sini muhafaza ederek akışına müsaade etmeli, hastanın duruş pozisyonuna göre engelsiz akış hızını korumalıdır.

- Valfte bulunan ve normalde kapalı olan antisifon mekanizması, zar-basınç valf mekanizma seviyesi ile beraber çalışmalıdır.

- Valf, distal kateterin hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisiyle oluşabilecek aşırı BOS drenajı nedeniyle intraventriküler basınç ve hacimdeki fazla azalmayı en aza indirebilmelidir.

- Valf için, pediatrik ve erişkin boy seçenekleri ve her boy için üç ayrı basınç seviyesinde low (1), medium (1.5), high (2) şeklinde tercih yapılabilmelidir.

- Valf, yatık dizayn olmalıdır. Burr hole ya da silindir dizayn olmamalıdır.

- Valf, perkütan parmak basıncı ile distal veya proximal yönde sıvı geçirilebilir özellikte olmalıdır.

- Valfin giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.

- Valf giriş ve çıkış konnektörlerinde kateter bağlantılarının X ışınlarıyla doğrulanmasını sağlayan radyopak işaret bulunmalıdır.

- Valf üzerinde basınç düzeyini ve akış yönünü gösteren radyopak gösterge okları bulunmalıdır.

- Valf BOS örneği almak veya  enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi ve bir polipropilen iğne muhafazası içermelidir. Rezervuar, valve gövdesi üzerinde olmalı, ayrı olmamalıdır.

- Valften selektif şekilde sıvı geçirmeyi kolaylaştırmak için, merkezi rezervuarın proximal ve distal çıkış uçlarında ocluder (tıkaç) bulunmalıdır

- Valf parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Valfin sağlam polipropilen tabanı, rezervuara enjeksiyon yapıldığında iğnenin delip geçme riskini en aza indirgemelidir.

- Valfin tabanı valfi dokuya sabitlemek için PTFE ağ ile kaplı olmalıdır.

- Ventriküler Kateter radyoopasite sağlaması için beyaz baryum sülfat emili silikon elastomel tüpten yapılmış olmalıdır.

- Ventriküler Kateter bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak üzere nispeten sert olmalıdır.

- Ventriküler Kateter standart çaplı (iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5mm) uzunluğu ise 23 cm olmalıdır. Kateterin kırılmadan bükülmesini sağlayan 90̊ sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.

- Ventriküler Kateter’in tantalum emili, yuvarlatılmış ucuna 1.6 cm mesafe içerisinde, kateter çevresi boyunca, 4 sıralı 8’er, toplam 32 adet giriş deliği bulunmalıdır.

- Ventriküler Kateter ’in yuvarlatılmış ucundan 5, 10, 15cm uzaklıkta  (5 cm aralıklarla) 3 adet siyah uzunluk işareti bulunmalıdır.

- Ventriküler Kateter’i yerleştirmeye yardımcı olacak paslanmaz çelikten kılavuz teli bulunmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal Kateter, radyoopasite sağlaması için baryum emili silikon elastomel tüpten yapılmış olmalıdır, latex içermemelidir.

- Kardiyak/Peritoneal Kateter, bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak üzere nispeten sert olmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal kateter standart çaplı (iç çapı 1.3 mm, dış çapı 2.5 mm) uzunluğu ise 90 cm olmalıdır.

- Kardiak/Peritoneal Kateter’in peritoneal ucunun çevresinde 4 adet slit (yarık) valfi olmalıdır. Bu slitlerin kenarları birbirine yapışarak tıkanmaması için, slitler grafit ile kaplanmış olmalıdır.

- Kardiak/Peritoneal Kateterin peritoneal ucunun çevresindeki slitler (yarıklar) retrograd akıştan koruma sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Kardiak/Peritoneal Kateterin üzerinde tantalum emili silikon distal ucundan 10, 20, 30cm uzaklıkta (10’ar cm aralıklarla) 3 adet siyah uzunluk işareti bulunmalıdır.

- Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.