TEKNİK ŞARTNAME

PERICARDIUM (HEART)-DURA MEMBRAN

- %100 Equine kaynaklı olmalıdır,

- İçerisinde hiçbir şekilde bovine, porcine, insan kaynaklı veya sentetik materyal  içermemelidir,

- Soğuk zincir gereksinimi olmadan , oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir,

- 25 kGy beta ışını ile steril edilmiş olmalıdır, tekrar steril edilemez olmalıdır.

- Çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır, ambalaj üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi, barkod bilgilerinin olması gerekmektedir,

- Kullanım ömrü en az 4 (dört) yıl olmalıdır,

- CE,TÜV,FDA,EATB veya AATB belgelerinden en az birine sahip olmalıdır,

- ISO Kalite belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, 37°C de enzimatik deantijen yöntemiyle ayrıştırılmış olmalıdır,

- Ayrıştırma yönteminde, kesinlikle aseton / glisol gibi ürünler kullanılmamış olmalıdır.

- Ürün açıldığında, aseton kokusu olmamalıdır.

- Sütur veya doku yapıştırıcısı ile tutturulabilmelidir.

- Ürün kolaylıkla emilebilmelidir,

- Ürün, en az 4-6 hafta bariyer etkisi göstermeli ve sonrasında endojen kollajenaz sayesinde emilmeye başlanmalıdır.

- Ürün aşağıdaki ebat çeşitliliğine sahip olmalıdır;

30 mm x 25 mm x 0,2-0,4 mm

50 mm x 50 mm x 0,2-0,4 mm

60 mm x 80 mm x 0,2-0,4 mm

80 mm x 140 mm x 0,2-0,4 mm

120 mm x 160 mm x 0,2-0,4 mm