NÖROMONİTÖRİZASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem omurga ve kraniyel ameliyatlarda Serbest EMG, Uyarılmış EMG, MEP, SSEP, EEG, BAEP, VEP yapabilmelidir.

- Kortikal SEP yapılabilmelidir.

- Sarf Malzemeleri etilen oksit ile sterilize olmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.

- SEP uygun ebatlarda hastaya özel koşullar göz önünde bulundurulurak farklı elektrodlarla yapılmalıdır.

- Sisteme adapte olabilen değişik türde problar sayesinde açık cerrahide nerve proxy testi yapilabilmelidir.

- Sistem vida güvenliği testi yapabilmelidir. Cerrah güdümlü problar sayesinde direkt müdahelelere uygun olmalıdır.

- Hasta bilgileri,yapılan ameliyatın türü ve özellikleri sisteme kayıt edilebilir özellikte olmalıdır.

- Sistem cerrah güdümlü ve konvensiyonel olmalıdır.

- Ameliyat esnasında cerrah ayak pedalı ile MEP  SSEP ve PROB kontrolü yapabilmelidir.

- Artefakt etkilerini elimine etmek açısından susturucu kullanımı olmalıdır.

- MEP 1000 V a kadar alınabilmelidir.

- TES uyarıcısının 4 çıkışı olmalıdır.

- MEP modülü çok girişli olmalıdır. Farklı noktalardan MEP alınabilmelidir.

- Sisteme adapte olabilen değişik türde problar sayesinde kraniyel cerrahide MEP testi yapılabilmelidir.

- TES transcranial elektrikal sitimulasyon uygulaması yapabilmelidir.

- Sistem uzaktan görüntüleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem sesli uyarılar verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Uyarı akım değeri ayarlanabilmeli ve ölçülen değer monitörde görülebilmelidir.

- 32 Diferansiyel, 64 referansiyel kayıt alınabilmelidir.

- Kanallar elektrotlarla aynı renkte olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır, çalışılan bölgeyi tanımlamalı ve istenildiğinde tekrar isimlendirilebilir olmalıdır.

- Sistem uyarılmış EMG ile kortikal kayıt alabilmelidir.

- Uyarılmış EMG sayesinde motor korteks haritalama yapabilmelidir.

- Grid elektrodlar ve D wave elektrodları ile direkt beyinden ve omurilikten kayıt alınabilmelidir.

- Sistem gerektiğinde tiroid ameliyatlarında kullanılabilmelidir.

- 2 kanallı laryngeal surface elektrodlar bulunmalıdır.

- Burgulu çiftli iğneler sayesinde EMG takibi ekrandan yapılabilmelidir ve gerektiğinde sesli uyarı mekanizması kullanılmalıdır.

- Burgulu çiftli iğne boyutları 6mm den 15 mm a kadar hastanın yapısına uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalıdır.

- Problar ve özel yazılım sayesinde Vida kontrolü, sinir root kontrolü yapılabilmelidir.

- Ekrandan elektrodların yerleşimi kontrol edilebilir olmalıdır.

- Beyin cerrahisinde gerektiğinde işitsel potansiyel ölçümü, görsel potansiyel ölçümü, probla kraniyel sinir ayrımı yapılabilmelidir.

- Her ameliyat için uygun yazılım bulunmalıdır, gerektiğinde fazla kanal ilave edilebilir olmalıdır.

- Bütün veriler hem grafiksel hem sayısal olarak gösterilebilir olmalıdır.

- Her ameliyat için uygun sarf bulunmalı,ameliyat esnasında donanım ile uyumlu olmalıdır ve anında program eklenebilmelidir.

- Tüm kraniyel tümörlere uygun yazılım ve sarf malzemesi ameliyat esnasında anında temin edilebilmelidir.

- Train Of Four testi ile anestezi ölçümü hakkında bilgi alınabilmelidir.

- TİVA (total intravenöz anestezi) uygulaması için 50cc ‘lik enjektör seti temin edilmelidir.

- Sistem uygun yazılım ile anında raporlamaları çıktı alabilmelidir.

- Tüm hasta kayıtları Database bölümünde arşivlenmeli istenildiğinde erişime açık olmalıdır.

- Nöromonitörizasyon teknisyenleri Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı olmalıdır.

### GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

- Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

- Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

- Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.