T.C.

## MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

## Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                   10 / 08 / 2022

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge YILMAZ’ın 2022-062 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen cihaz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen cihazın KDV Hariç TL cinsinden fiyatını yazarak veya fiyatını belirten proforma faturaların en geç 17.08.2022 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Satın Alınacak Malzemeler:

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... Gün olacaktır.

Ömer VAROL

Şube Müdürü

| Mal / Hizmetin Adı | Miktarı | Ölçüsü | Fiyatı | Tutarı | Özellikleri (Marka, Kod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Test Sistemi (Body Plethymosgraphli) | 1 | Adet |  |  |  |

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası A Blok 2. Kat Oda:203     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 58  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BODY PLETHYMOSGRAPHLI (KABİN TİPİ) SOLUNUM FONKSİYON

TEST SİSTEMİ TEKNİK   ŞARTNAMESİ

Konu :

Bu teknik şartname bölümümüzün Solunum Fonksiyon Test Laboratuarında kullanılmak üzere temin edilecek olan Body Plethymosgraph (Kabin Tipi) SFT sisteminin tıbbi ve teknik hususlarını belirtmektedir.

TIBBİ  ve  TEKNİK  ÖZELLİKLER  :

- Teklif edilecek olan BodyPlethymosgraph (Kabin Tipi) sistemi ile aşağıdaki solunum parametreleri bilgisayar vasıtasıyla ölçülebilmelidir:

• Spirometre  -  Akım / Volüm  Eğrisi  :

FVC , VCın , VCmax ,  FEV1 , FEV1/FVC , FEF75 , FEF25 , PEF , PIF , MIF50 ,

• Maximal Voluntary Ventilation  :

MVV , BF , VT ,

• BodyPlethysmografik  Havayolu Rezistans  :

Rtot , Reff , Rin , Rex , sRtot , SReff ,

• BodyPlethysmografik Statik Akciğer Volümü  :

FRCpleth , ERV , VC , ITGV , RV , IC , IRV , TLC , RV/TLC , ITGV/TLC ,

• Diffüzyon  :

DLCO ,  DLCO/VA , DLCO/VA/ADJ

- Sistemin Akım Ölçüm sensörü; ısıtılmış pneumotach veya ultrasound tekniğinde ve basınç sensörleri entegre olmalıdır. Bodyplethymosgraphlı Solunum Fonksiyon Test sisteminde ihtiyaç duyulduğunda tüm Spirometre (SFT  -  DLco -  Diffüzyon  )  testleri  kabin  içerisinde  yapılabilmelidir.

- Bodyplethymosgraphlı SFT sistemi bakteri filtresi kullanımına uygun yapıda olmalıdır.

- Sistemin akım ölçüm aralığı en az   0- 18 L/s olmalı; doğruluğu 2,5 % ve rezistans           0.150 kPa/L/s den küçük olmalıdır.

Hacim ölçümü  en az      20 L  olmalı  ve  doğruluğu  2,5 %  dan küçük olmalıdır.

Ağız Basıncı Ölçümü   ±  20 kPa       ve      doğruluğu  2 %  den küçük olmalıdır.

Kabin Basıncı Ölçümü ± 1 kPa  veya  0 - ± 2500 mL ve doğruluğu  2 % olmalıdır.

- Hasta bilgiler kolayca girilip kayıt edilebilmeli ve beklenen değerleri ECCS, GLI veya US standartlarına göre hesaplanabilmelidir. En iyi test ATS/ERS nin en son kriterlerine göre yazılım tarafından otomatik olarak belirlenmelidir.   Sistem ATS/ERS kriterlerinin en son ve güncel standartlarına (SFT: 2019 +  DLCO : 2017  +  GLI-2019  )  uygun olmalıdır.

- Solunum Fonksiyon Test sisteminde ölçüm sırasında değerler ve grafik ekranda görünmeli ve veriler hızlı bir şekilde hafızaya aktarılabilmelidir.

- Sensör zaman içerisinde meydana gelecek deformasyondan ve hava akımlarından etkilenmeyecek mukavemette olmalı plastik yapıda variable orifice olmamalıdır.  Sistemin analizörü dijital paramagnetic, ergoflow, prevent, flowsafe, türbin, frekans (RFID) tip olmamalı ve gas-cromatograph yöntemlerini içermemelidir. SFT sisteminin sensörü yüksek kalitede ve hassas Ultrasound akım ölçüm tekniğinde olmalıdır.

- BodyPlethymosgraph sistemi ile talep edilen parametreler en güvenilir şekilde test         edilebilmelidir. Cihaz bilgisayar tarafından kumanda edilebilmeli ve testler ile birlikte sonuçlar aynı raporda yazdırılabilmelidir.

- BodyPlethymosgraph sistemi içerisinde MIP/MEP - Solunum Agız Basıncı ve P 0.1 ölçümleri kolaylıkla yapılabilmelidir. Sistemde FVC kriterleri doğrultusunda tekrarlanabilir FRC pleth ölçümü ve test sonu kontrolünün yapılabilme imkânı bulunmalıdır. Sistemde Z-Skor değerlendirme özelliğide mevcut bulunmalıdır. BodyPlethymosgraph sisteminde panting manevrasına ihtiyaç duyulmadan; FRC pleth    ve Rezistans ölçümleri Tidal solunum ile ölçülebilmelidir.  Sistemde hassas niteliklerde Pletismografik FRC pleth  ölçümleride  yapılabilmelidir.

- BodyPlethymosgraph sisteminde ölçüm yapıldığında hastanın soluyacağı hava dahili olarak sağlanabilmelidir. BodyPletismograf içerisinden hastanın nefes alması temin edilebilmelidir.

- BodyPlethymosgraph sisteminde hem hastanın ağıziçi basıncı, hemde kabin basıncı ölçülebilmelidir. Sistemde rezistans–volüm halkası ayrı bir manevra yapılmadan oluşturulabilmeli ve olması gereken eğri ile karşılaştırılabilmelidir.

Sistemde hastanın performansı kantitatif olarak değerlendirilebilmelidir.

- Sistemde hiçbir akım değerinde vibrasyon etkisi olmamalı ve grafiğe yansımamalıdır. Sistemde ortam sıcaklığı, basınç ve nem ölçümleri otomatik olarak yapılabilmeli; manuel olarak ayrıca girilmesine gerek olmamalıdır.

- Sistemin programında detaylı test yönetme ve yönlendirme özelliği olmalı farklı testlere göre seçilen sekanslar otomatik olarak sistemce yönlendirilebilmelidir. Sistemin yazılımı otomatik olarak detaylı kalite kontrol yapabilme niteliklerine sahip olmalıdır. Sistemde farklı parametre hesaplama formülleri olmalı bunlar istenildiğinde rapora eklenebilmelidir.

- Cihazın ölçüm sensörüne bakteri ve tükrüğün gelmesini engelleyebilecek şekilde bakteri filtresi kullanımına uygun dizayna sahip olmalıdır.

- Sistemde ihtiyaç duyulduğunda tüm Spirometre ( SFT  –  DLco -  Diffüzyon   )  testleri  kabin dışında da yapılabilmelidir. Sistemde kabin dışındaki Solunum Fonksiyon Testleri; esnek hareket kabiliyetine sahip yüksekliği ve konumu ayarlanabilen taşıyıcı sensör kolu vasıtasıyla en az 50 cm mesafeye kadar sağlanabilmelidir. Tekerlekli sandalyedeki hastaların testleride bu sayede kolaylıkla yapılabilmelidir.

- Sistemde bütün datalar bilgisayarda kolaylıkla kaydedilebilmeli ve incelenebilmelidir. Sistemde kayıt edilmiş verilerin sınıflandırması kolaylıkla yapılabilmeli ve çalışmalarda kullanılabilmelidir. Sistemin programında ERS- 2005 yönergeleri doğrultusunda Otomatik Yorumlama özelliği istenildiğinde kullanılmak üzere mevcut bulunmalıdır. Sistemde herhangi bir hastanın daha evvel yaptığı testler karşılaştırılabilmeli ve trend grafiği alınabilmelidir.

- Sistem her açıldığında otomatik olarak test edilerek düzgün çalıştığı kontrol edilebilmelidir. Sistem yazılımı testlerle ilgili kontrollerin yapılmasını da sağlayabilmelidir.  Sistem izole girişli şehir şebeke enerjisi ile çalışabilmelidir.

- Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Test Sistemin yazılımı vasıtasıyla; Pre- Post veya Bronkodilatasyon (Reversibilite) testide istenildiğinde yapılabilmelidir.  Solunum Fonksiyon Test Sistemi ile birlikte uygulama için bir adet Nebulizatörde verilebilmelidir. Nebülizatörün çalışma basıncı en az 1.6 bar ve kompresör Akımı (Flow) en az 5.0 L/dakika olmalı ve en fazla 5 (beş) dakikada en az 2.5 ml inhalasyon solüsyonu verilebilmelidir.

- Sistemde mevcut bulunacak olan entegre bilgisayar kontrollü Dozimetre ünitesi ile kabin içerisinde BronkoProvakasyon testleride yapılabilmeli ve Dozimetre ölçüm sonuçlarının sistem yazılım ile entegre kayıt edilebilmelidir. Sistemin  Dozimetre  ünitesinin  ;  değişik protokoller  hazırlamak için  özel  bir hesaplama  programı  olmalı  ve hastanın  aldığı  doz  miktarı  hastanın  aldığı  akım  ölçülerek  kontrol  edilebilmelidir.                                                                    Sistem ile birlikte verilecek olan entegre Dozimetre (BronkoProvokasyon Test) ünitesi en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

- Dozimetre nebulizer halindeki ilacın veriliş süresini ve frekansını kontrol edebilecek özellikte olmalıdır.

- Dozimetre tetkik için kullanılacak olan ilaç dozajını istenildiği şekilde verebilecek nitelikte olmalıdır.

- Sistemin dozimetre ve nebulizer üniteleri ispatlanmış protokollere göre kullanılabilecek şekilde uyumlu olmalıdır.

- Dozimetre hastanın inspiryum sırasında aldığı ilaç miktarını hassas bir şekilde zaman ayarı yaparak verebilmelidir.

- Dozimetre sesli bir uyarı verebilmeli ve uyarı sonrası ilaç nebulize olarak alınabilmelidir.

- Dozimetre ilaç tatbik etmek için gerekli olan basıncı entegre kompresörden sağlayabilmelidir.

- Dozimetre ünitesinin içerisinde entegre bir basınç regülatörü olmalıdır.

- Dozimetre ünitesinin genel yapısı dezenfekte edilmeye müsait olmalıdır.

- Dozimetre ünitesinin kompresörünün; akım (Flow) düzeyi en az 5 L/min ve basınç seviyesi en az 0.3 bar olmalıdır.

- Dozimetrenin beraberinde bu ünite ile uyumlu olan bir adet Nebulizerde verilebilmelidir.

- Sistemle beraber verilecek olan Bilgisayarın konfigürasyonu en az; i5 işlemcili, 4 GB RAM, 256 GB Hard Disk, en az 23” Monitör olmalı ve   renkli bir Yazıcı (Printer) da verilmelidir.

- Sistem yazılımı (software) Windows 10 altında çalışabilmeli ve kolay kullanılabilir anlaşılır olmalıdır. Yazılım veritabanında (database) sistem yöneticisi ve SQL desteği bulunmalıdır. Sistemin bileşen üniteleri ortak yazılım veritabanı ( database ) altında senkronize  şekilde  çalışabilmeli , hasta  test  sonuçları  aynı  raporlarda  alınabilmelidir.

- BodyPlethymosgraph kabin hacmi 1000 Litre ’ nin üzerinde olmalıdır. Hasta güvenliği ve konforu açısından kabinin dört tarafının da panaromik görüşü olmalıdır.  Kabinin kapısının sıkıca  kapanmasına  mıknatısla  destek  sağlanabilmeli  ve  kabin  duvarları  emniyetli  camdan  imal  edilmiş  olmalıdır.  Sistemde içerideki hasta ile  haberleşebilmek  için  entegre  ses  tertibatı  olmalıdır. Body Plethymosgraph kabin sistemi içeriden ve dışarıdan kolaylıkla açılabilecek özellikte olmalıdır. BodyPlethymosgraph kabin sisteminin çalışma durumu LED ışıkları vasıtasıyla gösterilebilmelidir. BodyPlethymosgraph kabin sisteminde ; kartlar ve Analizörler kolaylıkla müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilmiş olmalı , cihazın altında bulunmamalıdır. BodyPlethymosgraph kabin sistemi içerisinde esnek, bir adet koltuk mevcut bulunmalıdır.

- Sistemde odadaki basınç değişikliklerini kompanse edebilmek için kabine entegre kompanzasyon yapılabilmeli ;  kabinde  ayrı  bir  yer  kaplayacak şekilde  kutu bulunmamalıdır.

- Sistemde rapor için 100 den fazla sayıda değişik düzende format hazırlanabilmelidir. Raporlarda grafik, parametreler ve beklenen değerler reversibilite ve/veya provokasyon serileri olarak belirtilebilmelidir. Sistemde bulunan tüm bileşenlerin test raporları ayrı ayrı da alınabilmeli; yazıcıdan test sonuçları ve grafik rapor olarak çıkarılabilmelidir.

- Sistemin programında; seçilen protokol numarası ile parametreler, predicted değerler, grafik, pre/post testler ve provokasyon serileri kolayca ekrana gelebilmelidir. Sistem yazılımında istenmeyen kayıtların kolayca silinebilmesi imkanı olmalıdır. Sistemde ilaçtan önce Pre  ve  ilaçtan sonra Post testi  ( Reversibilite )  yapılabilmeli. Bu sonuçlar ekranda ve raporda bir eğri olarak görülebilmeli ve tedavi kontrolünü sağlayabilmelidir.

- Sistemde en iyi testlerin hasta bilgileri ve eğrileri bilgisayar hafızasında saklanabilmelidir. Sistem yazılımında fazla sayıda hafızaya alınabilecek test datası çok az yer kaplamalıdır.

- Kabin  Tipi  Solunum  Fonksiyon  Test  Sisteminde  (BodyPlethymosgraph) kapsamlı  DİFFÜZYON  ( DLCO )  ölçümü  yapılabilmelidir. Sistemde  Diffüzyon  ölçümü için nefesini 10 saniye tutamayan hastalar  için  IntraBreath DLCO metodu mevcut olmalıdır. BodyPlethymosgraph  sisteminde  kabin  içerisinde  kapsamlı  ;  Tek  nefes  ( Single  Breath )   Diffüzyon ( CO/CH4 )  DLCO  ölçümleri  ile  testleri  yapılabilmelidir. Sistemde  Diffüzyon ( DLCO )  ölçümü  için  CO / CH4  analizörleri  mevcut  bulunmalıdır. Sistemde Diffüzyon  testi  Tek  nefes  DLCO  yöntemi  ile  gerçek  zamanlı  yapılmalı  ve  kalibrasyon  dahil  hazırlık  süresi  ve  test  süresi  4 dakikanın  altında  olmalıdır.

- SFT Sisteminde otomatik olarak düzeltme yapabilecek niteliklerde  BTPS  faktörü  olmalı , bu faktörün otomatik olarak hesaplanabilmesi için sistemde ısı ile atmosfer basıncının ölçümü otomatik şekilde yapılabilmelidir. Sistemde  Z-Skor  ve  GLI-2019 ( Quanjer ; NHANES III ;  ECCS )  ve  LLN ( lover limit normal ) değerlendirme referans parametre özellikleride mevcut bulunmalıdır. Sistemde  Diffüzyon  ( DLco )  kapasitesi  testinde ;  Hemoglobin  ve  KarboxiHemoglobin  düzeltme  nitelikleride  mevcut  bulunmalıdır. Sistemde  rapor grafiklerinde ve test ekranında F/v ; V/t , grafikleri ile diffüzyon ekshalasyon fazındaki  gaz  dağılımları  farklı  renklerde  gösterilebilmelidir. Sistemde Diffüzyon ( DLCO ) testi esnasında ; zaman ölçümünde duyarlı kronometre takip özelliğide mevcut bulunmalıdır .

- Sistem  yazılımında  bağlı  bulunan  modüllerin  kontrollerinin  yapılabileceği  ve  arıza tespitinin  yapılabileceği  bir  program  olmalıdır. Sistemde  yazılım  vasıtasıyla  yürütülebilen  kalite  kontrol  özellikleri  ( Mekanik QC ve Biyolojik BIO QC )  mevcut  olmalıdır .

- Sistem yazılımı ( software ) olası yeni güncellemelere yükseltilebilir özellikte olmalıdır. Sisteme istenildiğinde ; Havayolu Rezistans - Rocc ölçümünün kapı kapatılmadığındada yapılabilme imkanını içeren özellik opsiyonel olarak ücreti  karşılığında  eklenebilmelidir.

- Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Test Cihazı istendiğinde  ;  ErgoSpirometre (CPET)  ve  Impulse Osilimetrik  ( IOS ) sistemlerine (opsiyonel olarak ücreti karşılığında sonradan)  kolaylıkla  yükseltilebilir  ve  entegre  edilerek  genişletilebilir  özellikte  olmalıdır.

- Sisteme istendiğinde (opsiyonel olarak ücreti karşılığında sonradan) eklenebilecek olan  Hacim ( volüm ) kalibrasyonunun entegre otomatik pompa vasıtasıyla yapılabildiği ErgoSpirometre (O2/CO2 metabolik analizörü - KPET) ünitesi ile tek bir Akım ( flow )  sensörüyle aynı hassasiyetlikte her tür solunum performansına sahip hastanın ölçümü yapılabilmeli  ve  BodyPlethymosgraph  sistemine  entegre  edilebilmelidir.

- Sisteme istendiğinde (opsiyonel olarak ücreti karşılığında sonradan) eklenebilecek olan Impulse Osilimetrik (IOS) Solunum Fonksiyon Test özelliğine sahip ünitenin ölçüm yöntemi vasıtasıyla ko-opere olamayan Pediatrik , Yetişkin , Geriatrik hastalarda Tidal Nefes Analizleri zorunlu Osilasyon metoduyla ve ünitedeki Puls yaratacak apörlör vasıtasıyla  yapılabilmeli   ve   BodyPlethymosgraph  sistemine  entegre  edilebilmelidir.

- BodyPlethymosgraph sisteminin ölçüm sensörü uzun ömürlü olmalıdır. Sistemin Akım ölçüm sensörünün temizliği kolaylıkla yapılabilmeli ve istenildiğinde su ile yıkanarak dezenfekte edilebilmelidir.

- Sistemin Bilgisayar ünitesinin yerleştirilebileceği fonksiyonel dizayna sahip Masa (Stand) verilmelidir. Sistemin Bilgisayar Masası (Stand) modüler yapıda olmalı ve kolaylıkla hareket ettirilebilecek şekilde tekerlekli olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu için cihazla birlikte en az 3 Litre kalibrasyon şırıngası verilmelidir.

- Cihaz ile birlikte;  500  adet disposable Ağızlık  veya  500  adet bakteri Filtresi  ve  500 hastalık  DLco  test  Gazları  verilmelidir.

GARANTİ  -  EĞİTİM  -  TESLİMAT   ŞARTLARI

- Cihaz her türlü imalat ve montaj hatasına karşı 2 yıl Garantili olmalıdır. Garanti süresince yapılacak arıza bildirimine firmaca gerekli müdahale yapılmalı, cihaz bütün fonksiyonları ile çalışır duruma getirilmelidir. Garanti sonrasında ücreti karşılığında en az 8 yıl süresince yedek parça ve servis hizmeti firmaca sağlanabilmelidir. Cihazın yedek parçalarına dair döviz bazında fiyat listesi teslimde verilmelidir.

- Cihaz gösterilen alana kurulmalı ve çalışır durumda teslim edilmelidir. Firma, cihaz ve aksesuarlarını ücretsiz olarak monte edecek; tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Cihazın montajı için gerekli malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

- Cihazın kullanıcı eğitimi hastanemizde istenen kişilere yeterli sürece verilmelidir. İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna   ilişkin   kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği sayıda elemana yeterli sürece eğitim verebilmelidir. Ayrıca kullanıcılara kesintisiz olarak telefon hattı üzerinden firmaca 7/24 teknik destek sağlanabilmelidir.

- Teklif edilen cihazın kurulu ve kullanılmakta olduğu yerlere dair referans listesi verilmelidir.                                                                                                                                  Talep edilmesi durumunda; firma tarafından teklif edilen sistemin özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunun ispatlanabileceği şekilde demonstrasyonu yapılabilmelidir.

- İstekli, teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personel sayısı, bakım, onarım imkanları vb.)  Satıcı firma ve/veya Türkiye’deki temsilcisinin Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

- Cihazın hastaneye tesliminde Türkçe kullanım kılavuzu ile mekanik ve elektronik bilgilerini içeren manueli verilmelidir.

- Teklif edilen sistem kabul görmüş güncel medikal üretim kalite normlarına (TÜV, CE, gibi) haiz yapıda ve en güncel   ERS / ATS (SFT: 2019 + DLCO: 2017 + GLI-2019) standardına uyumlu olmalıdır.

- Teklif edilen sistemin üretiminin devam ettiği ve yeni olduğu firmaca taahhüt edilmelidir. SFT Sistemi ÜTS kaydına sahip olmalı ve belgesi teklifle birlikte verilmelidir.

- Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.