Laminar Flow Kabin Teknik Özellikler

-Class II A2 tip olmalı ve antiviral analizler yapılmaya uygun olmalıdır.

-UV lamba içermelidir. Floresan ve UV ışık zamanlayıcısı olmalıdır.

-EN 12469 standartlarına uygun ve CE işaretli olmalıdır.

-İç ölçüleri 1178x654x724 mm, dış ölçüleri 136,2x79,9x157,2 cm ölçülerinde olmalıdır.

-Alt standı ile komple olmalıdır.

-Filtre ömrü göstergesi ekran göstergesinde yer almalıdır. Cihazda Hepa fitreden akış hızı 28-32 m/s arası olmalıdır.

-Cihazda 0.3 mikron boyutundaki partüküllerde % 99.99 verimli 2 adet HEPA filtre kullanılmalıdır.

-Dijital hava akış göstergesi, password koruması, fan motoru çalışma süresi göstergesi, sıcaklık göstergesi, dekontaminasyon programı ve RS232 çıkışı olmalıdır.

-Cihazın çalışma alanı, 16/18 GA paslanmaz çelik (silicone free) olmalıdır ve vibrasyonu azaltmak için paslanmaz çelik U kanallar ile desteklenmiş olmalıdır. Kolay temizlenebilmesi için takılıp çıkartılabilmelidir.

-Çalışma alanı açıklığı min 254 mm olmalıdır. (yüksek standart ) Ortalama giriş akış hızı (inflow) 0,53 m/s (105 fpm) ve downflow 0,30 m/s (60 fpm) olmalıdır.

-Cihazda standart olarak elektrik ve gaz musluğu bağlantısı olmalıdır.

-Cihazın camı tamamen kapatıldığı zaman fan motoru otomatik olarak kapanmalı, 20 cm’den fazla açıldığında ise ışıklı ve akustik sinyal vermelidir. Akustik sinyal istenildiği zaman kontrol panelindeki düğme ile kapatılabilmelidir.

-Cihaz 220 volt, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

-Cihaz, özel geliştirilmiş HEPEX; sıfır sızıntı hava akış sistemine sahip olmalıdır.

-Firma garanti kapsamında teknik servis hizmeti verebilmelidir. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.