CO2 İnkübatör Teknik Özellikler

-CO2 regülatörü ile birlikte verilmelidir.

-Kendi kendini streril eden programı (180°C’de 60 dk) olmalıdır.

-Cihazın içi ve dışı komple paslanmaz çelikten olmalıdır.

-Set sıcaklığı 18°C ile 50°C aralığında olmalıdır. Set doğruluk sıcaklığı 0.1°C olmalıdır. Nem için ayarlama hassasiyeti %0.5rh, CO2 için %0.1 olmalıdır.

-Dokunmatik renkli ekranı olmalıdır.

-Cihazın iç haznesi 105-110 litre aralığında olmalıdır. 560x480x400 mm (genişlik x yükseklik x derinlik) ±5 cm olmalıdır.

-0-20% arası CO2 kontrollü olmalıdır. CO2 kontrolü dual beam NDIR ölçüm sistemli olmalıdır, barometrik düzeltme özelliği olmalıdır.

-İçerisinde 2 rafı ve nem sağlamak için su konulacak ünitesi olmalıdır.

-Cihaz ile birlikte +37 C de, % 5 CO2 kalibrasyon sertifikalı gelmelidir.

-220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.

-Cihaz her türlü işçilik ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

-Elektrik kesilmelerinde, kullanıcı tarafından yapılmış olan programlar hafızadan silinmemelidir.

-Firma garanti kapsamında teknik servis hizmeti verebilmelidir. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.